XF-101P注射泵

使 用 说 明 书

苏州讯飞科学仪器有限公司

Suzhou Xunfei Scientific Instrument Co.Ltd.

地址：江苏省苏州市张家港市长兴中路8号创业基地二楼

邮编：215600

销售电话：0512-56731357

！警告：

拆开包装后，请详细按照装箱单检查配件，如有缺失，请联系销售商。在使用本产品以前，请详细阅读本使用说明

1. 使用和产品配套的电源线

2. 推块和端块之间存在挤压危险，泵运行时不要把手指放到推块和端块之间

3. 在使用注射器时由于推拉过度，可能会导致液体溢出，这时会对人体或设备产生伤害，请谨慎操作！

4. 当液体溢出到执行机构上，应立即关闭电源，待液体重新晾干后再重新上电

5. 设备出现故障应及时与销售商或厂家联系，切勿自行打开机壳

6. 请谨慎插拔控制器与执行单元之间的连线，切勿损坏插头

7. 如果电源或插头有磨损或者其他损坏，请拔下电源插头

8. 安装外控设备前，请将控制器电源关闭

9. 此泵没有在FDA注册，不能用于人类的临床实验

# 功能简介

- XF-101P注射泵广泛用于化学反应注射实验、长时间动物药物注射实验、静电纺丝应用及其他实验室微量注射实验等；

- 4.3寸（480*272像素）液晶多彩触摸屏装置，操作简单直观；

- 注射器内径输入功能，可从列表中选择注射器或直接输入注射器内径；

- 掉电记忆功能：系统自动保存设置参数，重新上电后无需重新设置；

- RS232通讯：

XF-101P技术规格表

| 注射泵类型 | XF-101P |
| --- | --- |
| 通道数量 | 1 |
| 适用注射器类型 | 0.5ul-60ml |
| 最大行程 | 140mm |
| 每微步距离 | 0.025um |
| 每微步注射量 | 0.017uL(50mL 注射器) |
| 流量范围 | 0.001uL/min-130.00ml/min |
| 线速度范围 | 1.5um/min-135.00mm/min |
| 工作模式 | 推拉/单推循环/推拉循环/分段编程 |
| 线性推力 | >90N |
| 控制精度 | 当>30%满行程时，控制误差≤±0.5% |
| 控制及显示 | 4.3寸液晶多彩触摸屏 |
| 工作环境 | 温度 5-40℃，相对湿度<80% |
| 电压 | DC18V-DC36V |
| 外形尺寸 | 250*80*55(mm) |
| 重量 | 2.5kg |

# 2. 概 述

XF-101P注射泵具体使用方法如下：

若要进行参数的设置、修改或查看则在开机主界面中即可进行操作。参数输入过程首先应从列表中选取注射器或直接输入注射器的内径，然后再输入其它参数（注射容量、速度等），工作过程中可随时暂停任务，且可重新设置各项参数并立即执行。

- 模式选择

有5种工作模式选择。分别是：单推、单拉、单推循环、推拉循环、分段编程。

- 注射容量

可以设置并且必须设置注射的目标液量，当达到目标值时注射泵自动停止工作。有2种液量单位可供选择。

- 流速

可以设置并且必须设置注射流速值，有6种流量单位可供选择。

- 注射器的确定

- 从选型画面中查找

在参数设置画面中有一个选型按钮，可跳转至选型画面，当中包含了一系列常用的标准的注射器型号。一旦选中了注射器型号尺寸，程序将使用此内径值。

- 注射器参数自定义

如果使用的注射器程序列表中没有，可以自主手动输入注射器内径。

- 通讯类型

采用RS232通信。

- 非易失性存储

所有参数被存储在EEPORM中，系统重新上电后可以恢复到断电前状态。

3.仪器操作说明

## 3.1 电源

电源接口安装在注射泵背面左侧（AC220V-DC24V电源），通过标配电源给仪器供电，通过电源开关打开或关闭仪器。

## 3.2 注射器的安装

### 3.2.1 XF-101P注射泵

图1 XF-101P注射器安装示意图

第1 步：连接电源DC24V，打开电源开关启动系统；

第2 步：松开套筒前后锁紧旋钮，压紧注射器如上图；

第3 步：上拉注射器压紧机构，压紧注射器套筒；

第4 步：通过快进、快退按钮移动注射器推进机构；使之贴紧活塞。

第5 步：旋紧活塞夹紧机构，压紧活塞。

# 4.软件操作界面

## 4.1. 界面类型

XF-101P注射泵软件操作界面主要包括：参数设置、模式选择、容量设置、注射器内径设置、流速设置、运行状态等界面。

(1)参数设置界面

包括工作模式、注射器内径、注射容量、流速等参数选择，还有泵快退快进的操作。常规界面操作简单直观。

图2  参数设置界面

(2)模式选择界面

模式可选择单推、单拉、单推循环、推拉循环、分段编程等。

图3  模式选择界面

若选择了单推循环和推拉循环，则会跳出循环设置窗口如图所示，可设置循环次数和停顿时间。

若点击【分段编程】，可跳转至分段编程设置界面。

图4  分段编程设置界面

点击【添加】，跳转至单段运行参数设置界面。

图5  单段参数设置界面

设置完之后可在分段设置点击确定，开始运行。

图6  单段运行界面

### (3)注射容量设置界面

点击数据显示框，在界面键盘上直接输入要注射的容量大小。单位可点击【mL】按钮，可在mL和uL之间切换。

图7  注射容量设置界面

### (4)注射器内径界面

点击数据显示框，在界面键盘上直接输入内径大小参数。或者点击【自定义】按钮，跳转至选型界面，选择所用注射器的品牌及型号参数。

图8  注射器内径设置界面

图9 注射器参数选型界面

### (5)流速设置界面

点击数据显示框，在界面键盘上直接输入流速大小参数。点击【mL/min】，跳转至流速单位设置界面。

图10 注射流速设置界面

图11 流速单位设置界面

### (6)校准界面

图12  校准界面

### (7)运行界面

在参数设置界面点击确定按钮，跳转至运行界面。

图13  运行界面

- 附表：

- （一）标准注射器内径表

| “Air—Tite”All Plastic |  |  |  | Ranfac |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0cc |  | 4.70mm |  | 2cc |  | 9.12mm |
| 2.5cc |  | 9.70mm |  | 5cc |  | 12.34mm |
| 5.0cc |  | 12.48mm |  | 10cc |  | 14.55mm |
| 10cc |  | 15.89mm |  | 20cc |  | 19.86mm |
| 20cc |  | 20.00mm |  | 30cc |  | 23.20mm |
| 30cc |  | 22.50mm |  | 50cc |  | 27.60mm |
| 50cc |  | 28.90mm |  |  |  |  |
| XinHua |  |  |  | Becton Dickson |  |  |
| 1ml |  | 4,70mm |  | 0.5cc |  | 4.64mm |
| 2ml |  | 8.98mm |  | 1cc |  | 4.64mm |
| 5ml |  | 12.25mm |  | 2.5cc |  | 8.66mm |
| 10ml |  | 14.90mm |  | 5cc |  | 11.86mm |
| 20ml |  | 19.05mm |  | 10cc |  | 14.34mm |
| 30ml |  | 22.05ml |  | 20cc |  | 19.13mm |
| 60ml |  | 29.15ml |  | 30cc |  | 22.70mm |
|  |  |  |  | 60cc |  | 28.60mm |
| Hamilton |  |  |  | Popper&Sons,Inc. |  |  |
| 10ul |  | 0.46mm |  | 0.25ml |  | 3.45mm |
| 25ul |  | 0.73mm |  | 0.5ml |  | 3.45mm |
| 50ul |  | 1.03mm |  | 1ml |  | 4.50mm |
| 100ul |  | 1.46mm |  | 2ml |  | 8.92mm |
| 250ul |  | 2.3mm |  | 3ml |  | 8.99mm |
| 500ul |  | 3.26mm |  | 5ml |  | 11.70mm |
| 1ml |  | 4.61mm |  | 10ml |  | 14.70mm |
| 2.5ml |  | 7.28mm |  | 20ml |  | 19.58mm |
| 5ml |  | 10.30mm |  | 30ml |  | 22.70mm |
| 10ml |  | 14.57mm |  | 50ml |  | 29.00mm |
| 25ml |  | 23.03mm |  |  |  |  |
| 50ml |  | 32.57mm |  |  |  |  |
| Scientific Glass Engineering |  |  |  | Terumo |  |  |
| 25ul |  | 0.73mm |  | 1cc |  | 4.73mm |
| 50ul |  | 1.03mm |  | 3cc |  | 9.00mm |
| 100ul |  | 1.46mm |  | 5cc |  | 13.04mm |
| 250ul |  | 2.30mm |  | 10cc |  | 15.79mm |
| 500ul |  | 3.26mm |  | 20cc |  | 20.18mm |
| 1ml |  | 4.61mm |  | 30cc |  | 23.36mm |
| 2.5ml |  | 7.28mm |  | 60cc |  | 29.45mm |
| 5ml |  | 10.30mm |  |  |  |  |
| 10ml |  | 14.75mm |  |  |  |  |
| Sherwood-Monojet Plastic |  |  |  | Uniletrics |  |  |
| 1cc |  | 4.65mm |  | 10ul |  | 0.46mm |
| 3cc |  | 8.94mm |  | 25ul |  | 0.73mm |
| 6cc |  | 12.70mm |  | 50ul |  | 1.03mm |
| 12cc |  | 15.90mm |  | 100ul |  | 1.46mm |
| 20cc |  | 20.40mm |  | 250ul |  | 2.30mm |
| 35cc |  | 23.80mm |  | 500ul |  | 3.26mm |
| 50cc |  | 26.60mm |  | 1000ul |  | 4.61mm |
| 高歌（玻璃注射器） |  |  |  |  |  |  |
| 0.5ul | 0.1mm |  | 50 ul |  | 1.1mm |  |
| 1 ul | 0.15mm |  | 100 ul |  | 1.6mm |  |
| 2 ul | 0.2mm |  | 250 ul |  | 2.3mm |  |
| 5 ul | 0.35mm |  | 500 ul |  | 3.25mm |  |
| 10 ul | 0.5mm |  | 1000ul |  | 4.61mm |  |
| 25ul | 0.8mm |  |  |  |  |  |
| KDS Stainless Steel |  |  | KDS Glass |  |  |  |
| 2.5ml | 4.851mm |  | 1ml |  | 4.8mm |  |
| 8ml | 9.525mm |  | 2ml |  | 6.45mm |  |
| 20ml | 19.13mm |  | 5ml |  | 12.6mm |  |
| 50ml | 28.6mm |  | 10ml |  | 15.5mm |  |
|  |  |  | 20ml |  | 20.4mm |  |
|  |  |  | 30ml |  | 22.9mm |  |
|  |  |  | 50ml |  | 27.45mm |  |
| Nipro |  |  |  |  |  |  |
| 1ml long | 6.6mm |  |  |  |  |  |
| 1ml short | 4.7mm |  |  |  |  |  |
| 2.5ml | 9mm |  |  |  |  |  |
| 5ml | 13mm |  |  |  |  |  |
| 10ml | 15.8mm |  |  |  |  |  |
| 20ml | 20.1mm |  |  |  |  |  |
| 30ml | 23.2mm |  |  |  |  |  |
| 50ml | 29.1mm |  |  |  |  |  |

（二）标准注射器流量参数表

| 注射器规格 | 直径 （mm） | 流量范围 uL/min-mL/min |
| --- | --- | --- |
| 10uL | 0.46 | 0.001-0.045 |
| 25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
| 50uL | 1.03 | 0.001-0.225 |
| 100uL | 1.46 | 0.001-0.045 |
| 250uL | 2.30 | 0.001-0.113 |
| 500uL | 3.26 | 0.001-0.225 |
| 1mL | 4.61 | 0.001-0.045 |
| 2.5mL | 7.28 | 0.001-0.113 |
| 3mL | 8.59 | 0.001-0.225 |
| 5mL | 10.30 | 0.001-0.045 |
| 10mL | 14.57 | 0.001-0.113 |
| 20mL | 19.05 | 0.001-0.225 |
| 30mL | 21.59 | 0.001-0.045 |
| 50mL | 28.90 | 0.001-0.113 |
| 60mL | 29.15 | 0.001-158.909 |

备注：此流量表仅供参考。

不同厂家的注射器会稍有不同的限制。